电子座椅秤技术参数

	参数
	人体工学设计座椅，安全，可靠，考虑周全，十分舒适；

	液晶显示
	25mm 字高液晶，附白色 LED 背光；

	体重测量方式
	单精密平衡压力传感器称重；

	体重量程
	300kg 分度值：100g；

	测重传感器
	高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器；

	防动测量功能
	重置、测量数值保留、自动关机、除皮等功能；

	外观设计
	符合人体坐立姿势，舒适,安全，可靠；

	扶手设计
	可旋转的扶手设计，便于人从床上移动到座椅秤，扶手使用橡胶材料舒适安全；

	脚轮设计
	四个带刹车运输轮胎，轮子锁定功能确保任何时刻坐立都很安全；

	脚踏板设计
	可折叠调节的脚踏提高了操作的便捷性；折叠使踏板离地面更近；

	工作温度
	-10℃～40℃；

	工作湿度
	＜85%RH；

	产品重量
	净重：27kg，毛重：37kg；

	产品尺寸
	外形尺寸：600x615x940mm ，外包装尺寸：770x640x114mm；

	电源电压
	输入：AC 100-240V  50/60Hz，
输出：DC 12V/500m，
内置可充电电池：（7.2V/2000mAh）不带电池可直接插电使用；

	推荐使用
	医院透析科、社区服务站、疾控中心、体检中心、养老中心等；


[image: 微信图片_20181022134727]
成人四轮定轮手刹双腋台式助行器技术参数

1.胯下宽度43cm，左右轮距60cm，侧轮轮距60cm，整体高度98cm-118cm。
2.2 外观
2.2.1台式助行器所有部件不应有导致使用者和陪伴人员衣服损坏或不舒适的毛刺、锐边、尖角存在。
2.2.2台式助行器外表应光泽均匀、外表处理不得有起皮，划痕、污渍、磕伤等缺陷。
2.2.3台式助行器颜色均匀，不得出现阴阳色和斑点。
2.2.4台式助行器正常使用中，其材料不应导致使用者的皮肤或衣服着色。
2.3手柄
2.3.1手柄宽度不小于20mm，并且不大于50mm。
2.3.2手柄可靠的被固定在台式助行器的手柄杆上，正常使用不会脱离。
2.3.3手柄可以被更换。
2.4 调节装置
2.4.1手柄杆调节装置，在使用中不应产生松动，能保持完全固定。
2.4.2 高度调节的装置，在使用中不应产生松动，能保持完全固定。
2.4.3高度调节装置最大伸长量符合参数要求。

老人洗澡床技术参数

尺 寸：长2150mm×宽810mm×高670-910 mm
承 重：≦170kg
功能：采用助力气弹簧，手摇平稳整体升降，可根据浴者舒适度随意0°-30°调节；护工操作简单，调节到浴者舒适体位。
床 面：高级304#不锈钢冷管；
底座：采用碳钢喷漆，坚固耐用。
浴 槽：采用高韧性环保皮划艇料制成，柔软舒适，耐高温/严寒（+80°-10），不易变型，不易老化；可拆下清洁消毒。
填 充：环保高密度EVA，柔软舒适不变形。
颜 色：床垫:蓝色，底座：乳白色
护 栏：两侧护栏皆可180°旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运
排 水：床体整体略倾斜，顺畅排水或通过便捷排水口排水
脚 轮：万向医用带刹静音脚轮，移动方便，操作简单，性能可靠。
生命体征监测仪Wi-Fi款（防跌倒传感器）技术参数

人体摔倒预警功能
可探测人体运动幅度、距离
[bookmark: _GoBack]选择性范围探测功能
微小距离更灵敏 ，能探测 4(Max)米内的微动信号
具备 RS485 信号
雷达活动最大探测半径4m*6m.
雷达人体静止驻留最大探测半径4m*4.5m.
雷达人体跌倒最大探测半径2m*2m.



动态血糖仪技术参数

  用于糖尿病成年患者（≥18岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测，产品可
提供并存储实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。如葡萄糖水平低于或高于预设值，该产品可发出提示。
    葡萄糖传感器仅供单个用户使用，不需要用户进行校准，使用时间最长16天。
    组织液葡萄糖与传感器的葡萄糖氧化酶发生酶催化反应，电极上发生电化学氧化反应，电流信号代表葡萄糖浓度。
   发射器采集传感器信号并转换成葡萄糖读数，接收端软件显示血糖数据。
   稳定性和可靠性：蓝牙连接应具备高度稳定性，确保在设备移动、信号干扰等情况下，数据传输不中断、不失真，减少因蓝牙连接问题导致的数据丢失或传输延迟，保证监测数据的连贯性和准确性。
安全性：采用强加密算法对蓝牙传输数据进行加密，防止数据在传输过程中被窃取或篡改；同时，实施严格的设备配对机制。
兼容性和互操作性：支持多种蓝牙协议版本，能够与不同品牌、型号的智能设备进行无缝连接和数据交互，确保广泛的兼容性；并且，应遵循相关蓝牙标准规范，以实现不同设备间的互操作性，方便用户在多样化的设备环境中使用 PEMS 系统。
低功耗管理：具备高效的电源管理机制，在满足数据传输需求的同时，最大程度降低蓝牙模块的功耗，延长设备续航时间。


   
厕所报警器（声光报警主机）技术参数

按键类型：一键式呼叫按钮，操作简单，老人、患者、陪护人员均可快速使用。
按钮标识：按钮表面应具有明显 “呼叫”“求助” 或 “SOS” 等功能标识。
传输方式：无线传输，无需布线。
电池供电：内置电池或可拆卸电池供电，电池寿命不低于 6 个月。
安装方式：可粘贴、固定安装于墙面、床头、卫生间、走廊等位置。
防护等级：室内使用型，具备基本防误触、防泼水能力，适合卫生间等潮湿环境安装。
状态提示：按钮按下后应有反馈提示，如指示灯闪烁或声音提示。


可穿戴式智能检测手环（健康监测智能手环）
技术参数
整机尺寸
单机表头：55*20*12mm
腕带尺寸：120*96mm，适配多数成人手腕周长，支持松紧调节
外包装尺寸：16*85*20mm
重量 
裸整机重量：22g，轻量化设计，长期佩戴无压迫感
含包装总重：48g
材质要求 
面壳：PC 镜片，耐刮耐磨、透光性强
底壳：ABS 塑胶 + PC 镜片，贴合皮肤、透气防过敏
腕带：TPU 环保亲肤材质，医用级触感，可支持彩色腕带定制
外观颜色：设备主体为经典黑色；标配黑色腕带，可根据采购需求定制彩色腕带
主控芯片：REALTEK8752CJ，运算稳定，低功耗运行，适配可穿戴设备长期待机
心率传感器：LC11 光电心率传感器，采集精准，适配静息、日常活动状态心率监测
辅助传感芯片：STK8321 三轴运动传感器，可识别久坐、肢体活动、跌倒动作、离床动作等行为数据
蓝牙传输：蓝牙有效传输距离≥10 米，病区、病房环境下信号稳定，无断连、漏传问题



空气波压力治疗仪技术参数

1. 输入功率：≤120VA。
2. 工作条件：220V±10% 50Hz±1Hz。
3. 柜式机，2个气压通道，2个电刺激通道。
4. 7英寸触摸屏，操作方便。
5. 配1个上肢和2个下肢气囊，单个气囊为8腔气囊。
6. 1个电刺激通道有2对电疗输出，总共4对电疗输出。
7. 总治疗时间：为0～60min可调，步长1min。
8. 工作噪声：正常工作时的噪声应≤55dB（A）。
9. 连续工作时间：＞8h。
10. 可选配WIFI功能。
11. 有计算机软件著作权。
1、 气压输出
12. 可调节充气模式、腔室压力、治疗时间、压力保持时间、循环间隔时间、阶梯压力设置等。
13. 气囊压力即可单腔调节、也可总腔调节。
14. 有8种充气模式：
(1) 模式A：由远端到近端的逐个（腔室）常规充气模式
(2) 模式B：由远端到近端的每2个（腔室）常规充气模式
(3) 模式C：由远端到近端的逐个（腔室）渐进充气模式
(4) 模式D：由远端到近端的每2个（腔室）渐进充气模式
(5) 模式E：由近端到远端的逐个（腔室）常规充气模式
(6) 模式F：由近端到远端的每2个（腔室）常规充气模式
(7) 模式G：由模式A和模式B组成循环进行模式
(8) 模式H：由模式E和模式F组成循环进行模式
15. 压力范围：0～200mmHg可调，步长5mmHg，误差±20%，或±22.5mmHg。
16. 压力保持时间：0s～15s可调，步长1s；循环间隔时间：0～90s可调，步长1s。
17. 阶梯压力设置：启动阶梯压力功能时，近心端气室的压力值是远心端气室的60%，其余气室的压力值按比例依次递减。
18. 极限压强：气囊内的极限正压≤300mmHg，且超过22.5mmHg的持续时间应≤10min。
19. 过压保护：具有过压保护措施，以保证在正常和单一故障状态下，传递到肢体的压强超过120%最大治疗压强的时间不大于1s。
20. 手动释压：有手持控制器，启动时会释放压强，由最大压强降至15mmHg的时间≤10s
21. 断电保护：电源中断后，设备自动释放腔体压力。
22. 气密性：气囊和连接管路有良好的气密性，在最大输出压强下保持1min，压强≤10%。
23. 耐压性：气囊和连接管路能承受设备标称最大输出压强（200mmhg）1.5倍的压强，保持1min，不破裂，也不永久（塑性）变形，连接处应无松脱或肉眼可见的变形，腔体和连接管路受到瞬时外力作用应不会导致局部突起、爆裂。
2、 电疗输出
24. 设置电刺激治疗时间波形、脉冲频率、调制频率、治疗强度、脉冲宽度等参数。
25. 载波波形为脉冲波。
26. 3种调制波形可调，连续波、正弦波和方波。
27. 脉冲频率1Hz～4000Hz可调，误差±10%；1～10Hz，步进1Hz；10～100Hz，步进10Hz；100～4000Hz，步进100Hz。
28. 调制频率1Hz～150Hz可调，误差±5%；1～10Hz，步进1Hz；10～150Hz，步进10Hz；
29. 脉冲宽度为0.1ms～250ms，0.1～1ms步长为0.1ms，1～10ms步长为1ms，10～250ms步长为10ms，误差±10%。
30. 脉冲周期：电刺激输出的脉冲周期为0.25ms～1000ms，允差±10%。
31. 治疗强度：治疗仪在阻抗负载为500Ω时,电刺激输出幅度为 0～25V，误差±5%，分 0～50 无量纲数可调，步长为1。
32. 最大输出幅值应不超过35V。
33. 电刺激单个脉冲最大输出的能量应不超过300mJ。
34. 设备额定负载为500Ω，负载电阻波动±10%时，对输出的脉冲宽度、脉冲频率、脉冲幅度的影响不超过±10%。

安宁疗护病床参数

一、规格尺寸
床体尺寸：≥2200mm×1050mm×(480-820) mm±10mm (不包括床头高度);
床面尺寸：≥1950mm×900mm±10mm ;
电源线长度≥3200mm;
二、主要功能：
1. 腿部升降功能 (0-40°)；
2.背部升降功能 (0 -75°)；
3.背腿联动功能
4.床体整体升降功能 (480-820) mm±10mm；
5.床体前倾斜功能≥16°;
6.床体后倾斜功能≥16°;
7.电动 CPR 功能、手动背部 CPR
8.结合以上六种基础功能，还具备：一键式实现背与腿板的联动功能、一健式实现头高足底位（反特式位）、一健式实现头低足高位（特式位）、一键式半坐卧位、一键式中凹位、一键式医生检查体位、一键式复位功能、紧急制动功能、床头尾板的一键式锁定功能、端坐卧位；
三、控制器：手持线性控制器、护栏控制器
1.手持线型控制器：符合 IEC60601-2-52 标准的图标按键操作，能操作所有体位，并可悬挂在护栏上。
2.护栏控制器：护栏内侧具有患者控制器，护栏外侧设有医护人员控制器。
A、患者控制器：可操作背部升降及膝部升降功能，并设有紧急停止按键。
B、医护人员控制器：可操作病床的所有功能。
C、具备锁定功能， 无操作时，护栏遥控器可手动锁定，避免误操作
四、各部件基础参数 :
1.床头、床尾板采用医用无菌级 HDPE 材料（UL 阻燃等级达到 HB），一次性吹塑成型，床头尾板上沿距离床面≥ 490mm，有效避免病人坠床事故的发生（提供投标产品床头尾板高度实测证明材料）；
2.可快速拆卸式床头、床尾板具备隐形筋结构， 隐形筋结构≥8 条，且有高强度的金属部件隐藏式锁定机构，不仅在护理上实现了无卫生死角，容易清洗、 消毒，避免了病员的二次感染风险，同时也大幅提高了床头、床尾板的使用强度，床头、床尾板的固定安装结构是依靠三支高强度的优质 304 材质的不锈钢管连接固定的，（提供床头尾板带三支不锈钢管连接件的实物图片证明材料）其中一组连接通过锥面配合采用中段中空过渡，从而实现床头、床尾板与床架连接紧密， 推动时不晃动及产生异响，可承受水平推力或拉力≥750N 防护安全性非常高
3.床头、床尾板均有按人体工程学原理设计的把握结构，便于推行，可做应急 CPR 板使用，便于护理及临床急救操作。
4.其他
A、床面板采用优质冷轧板材一次性拉伸成型，带透气孔，四周采用滚圆工艺对拉深边的切口进行无损卷边工艺处理，从而达到避免在特定的极端条件下床面板的加工工艺锐边对人体伤害事件的发生（提供床面板滚圆工艺证明材料）。
B、床框采用优质 30601.2 碳钢矩管；床板连接采用钢质铰链，单片厚度≥4mm。
C、床尾脚板设计有拆卸式床垫限位装置。
D、背板升降电机、腿板升降电机均采用可调节支架固定，能最大限度的弥补因加工误差导致的背板、腿板升降 结构所导致的升降角度误差。

5.背板具有双向腹部减压功能（Stress-Saver Raise），背板和腿板在升起过程中整体向后移动，提高患者舒适度，减少卧床患者背部和臀部压力，预防局部褥疮的发生和手术创口的开裂，避免造成夹伤；（提供双向腹部 减压证明材料）。
6.整体升降高度为 (480--820) mm，整体升降采用国外先进的剪式升降机构，升降更平稳可靠，实现真正意义上的垂直起降功能，增加了升降助力气弹簧可确何病床在极端条件下整体的安全可靠。具有转轴防坠功能， 确保病床位的快速、顺畅转换。（提供剪式升降机构证明材料，及水平的转轴防坠功能证明材料）。
7A、整体床架采用优质冷轧型材，通过自动化机器人焊接成型，确保整个床体结实、牢固；喷塑前采用悬链式抛丸机表面除锈处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈，然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，喷涂粉末具有抗菌性能、对大肠肝菌的抗菌活性值等于或优于 5.5，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值等于或优于 5.4 (提供喷塑粉末抗菌性能的第三方检验报告复印件)，
B、喷涂后喷塑件同样具备抗菌性能，抗菌率（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）≥99%，（提供喷塑件的省级及以上相关检测机构出具的检测报告复印件，送检单位和投标产品制造商一致，保证材料可以长期供应可溯源）
C、床面板通过连续≥90 小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。（提供省级机构盐雾检测报告）
8.护栏采用 HDPE 材料（UL 阻燃等级达到 HB）
A、四片式分体式升降护栏符合 IEC 60601-2-52 标准，安装在床面板上，可随床体的功能同时运动，保护病人，避免坠床事故的发生。
B、四片护栏均具备角度显示器，能清晰准确的显示病床倾斜及升降的角度，更利于护理人员对病人的监护，阻尼护栏具备缓降阻尼功能，可确保护栏降落时不会因碰撞而导致异响。
C、护栏与护栏、护栏与床头尾板平放时间距≤45mm, 背部护栏与床板保持同步升降且始终与腿部护栏保持间距≤45mm，护栏下沿据同侧床面外沿的距离≤45mm，护栏最上沿距离床面高度≥420mm，有效防止坠床事故的发生；
D、床尾段阻尼护栏采用拆卸式钢质固定安装机构，可以使得整床的功能模块的调整变化能适应不同医疗护理工 作的切实需求
E、 阻尼护栏具有防误开装置，护栏在受由内向外的压力时无法打开，需受外向内压力方可打开
F、采用触摸键盘取代传统机械按键，如 “薄膜开关”、 “按钮 ” 等。解决了传统机械按键的有限使用寿命和力的 作用而使按键失效的问题
G、阻尼护栏的折叠传动支撑件均采用日本牌号的优质压铸铝合金 ADC12 材料整体压铸成形，执行标准为：JISH  5302-2006《铝合金压铸件》, 铝合金支撑件不仅在设计上充分考虑了操作安全性的要求，在护栏中间连接部位特别设计有防夹手结构。
9.防撞包角：包角采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，防撞轮直径≥85mm，输液杆插在包角上，包角采用专用工具才可拆卸，ABS 塑胶件安全抗菌，抗菌率 (金黄色葡萄球菌)＞95%；（提供 ABS 塑胶件抗菌性能的相关检测机构出具的检测报告复印件，送检单位和产品制造商一致，保证材料可以长期供应可溯源)。
10.脚轮：
A、床脚采用 30×50×1.2mm 钢制框架，两端带 ABS 防护罩，其功能为防尘、防异物，外观整洁美观；
B、 病床脚轮为整体式中控 125mm 制动静音脚轮，在中央控制系统具备双向柔性控制系统，采用直径超过 2mm 的高强度的 304 不锈钢传动钢丝连接，操作体验非常柔和，本套系统的采用，不仅使得中控底座锁定可靠，解锁轻便、准确有力度。
电机：整体升降电机推力≥6000N, 背板升降电机推力≥6000N, 腿板升降电机推力≥3000N, 均带自锁螺母，具有自动断电、过载保护功能
C、整床基础配置：
背板折叠电机一组
腿板折叠电机一组
医用升降电机两套
手控制器一套
豪华中控脚轮及中央控制系统一套
约束带固定环 6 个
四组点滴架插座
床垫限位装置一个
移动 ABS 引流钩 2 个
床底照明灯一组
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